PS-IV.9612.40.2015.12

Pan

Ryszard Waldowski

ul. Skarbowa 3

64-100 Leszno

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Zdrowia przeprowadził w dniach od 16 do 26 lutego 2015 r., kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przesłano Panu, w dniu 
4 marca 2015 roku.

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole, znak: PS-IV.9612.40.2015.12, stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

- Kierownik podmiotu leczniczego nie ustalił Regulaminu Organizacyjnego, co narusza 
art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

- Do wiadomości pacjentów nie podano informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

- Struktura organizacyjna wskazana w RPWDL nie jest zgodna ze stanem faktycznym, ponieważ nie funkcjonuje Pracownia bakteriologii. Zmian nie zgłoszono organowi rejestrowemu, w terminie ustawowym, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

- Laboratorium nie zostało zaopiniowane do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz. 408
ze zm.).

- Nie oddzielono miejsca pobierania materiału do badań od pomieszczeń laboratoryjnych, 
co narusza § 4 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. 
w sprawie wymagań, jakim  powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz. 408 ze zm.).

- Laboratorium nie posiada opracowanych i wdrożonych procedur: Zlecenia badania laboratoryjnego; Przyjmowania materiału do badań; Przechowywania materiału do badań; Procedury stosowanych metod badawczych; Zapewnienia jakości badań laboratoryjnych; Przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych, 
co narusza zapisy Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 61 poz. 435 ze zm.).

- Nie udokumentowano zapoznania się przez pielęgniarki środowiskowe (pobierające materiał do badań w domu pacjenta), z opracowanymi przez podmiot procedurami, 
co narusza zapisy Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 61 poz. 435 ze zm.).

- Materiał, pobierany w domu pacjenta i w Kąkolewie, nie jest przewożony zgodnie 
z warunkami określonymi w Procedurze transportu materiału do badań, opracowanej przez kontrolowanego (brak termotorby oznaczonej: „Materiał zakaźny”), co jest niezgodne z zapisami Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 61 poz. 435 ze zm.).

- Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie nie spełniają wymogów zdrowotnych, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

- Z wyjątkiem XXXXX, sprzęt nie posiadał aktualnych przeglądów technicznych, nie przedłożono również umowy najmu analizatora immunochemicznego, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 217 ze zm.).

- Podmiot nie przedłożył dokumentacji dotyczącej aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu, zawierającej: karty gwarancyjne, specyfikacje techniczne, datę rozpoczęcia eksploatacji, wykaz pracowników przeszkolonych i upoważnionych do obsługi oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za daną aparaturę lub sprzęt, instrukcji użytkowania, zapisów kalibracji, instrukcji postępowania przy działaniach naprawczych 
i korygujących, oświadczeń o dopuszczeniu do użytkowania po usunięciu awarii, dane 
o bieżącej obsłudze i kontroli, dane o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniami wytwórców, przez użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub wytwórców, co narusza § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz. 408 ze zm.).

- W podmiocie prowadzona jest dokumentacja medyczna, która nie jest zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.177 ze zm.), ponieważ:

- w Księgach pracowni diagnostycznych, prowadzonych elektronicznie, stwierdzono brak:

- oznaczenia podmiotu, co narusza § 36 pkt 1 ww. rozporządzenia,

- nr PESEL i adresu pacjenta, co narusza § 36 pkt 4 ww. rozporządzenia;

- w dniu kontroli podmiot nie miał możliwości wydrukowania dokumentacji w formie określonej w przepisach prawa, co narusza § 80 pkt 7 ww. rozporządzenia;

- nie opracowano procedur zabezpieczenia dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania, co narusza § 86 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.

- Dokumentów potwierdzających zawarcie umowy OC nie złożono w organie rejestrowym, co narusza art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

Ponadto podmiot nie posiada dokumentów potwierdzających spełnianie aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj. wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 739), co narusza art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). Zgodnie z art. 207, w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą, niespełniający ww. wymagań, dostosuje pomieszczenia 
i urządzenia do dnia 31 grudnia 2016 roku.

- Wobec powyższego wnoszę o przestrzeganie terminów ustawowych oraz przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania 
w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

Podpisano:

Dorota Kinal

Wicewojewoda Wielkopolski

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), anonimizacją zostały objęte poszczególne treści dokumentu